# 산업용 초정밀 비전 카메라의 기술적 분류 및 공정 적용 방안

전자 및 반도체, 디스플레이, 초밀도 부품 제조 공정이 나노미터() 및 마이크로미터() 단위로 고도화됨에 따라, 제조 현장에서의 불량 감지 및 품질 관리를 위한 초정밀 비전 검사 기술의 중요성이 급격히 증대되고 있다1. 정밀 검사에 사용되는 카메라 시스템은 단순히 가시광선 영역의 고해상도 이미지를 획득하는 차원을 넘어, 감지 파장대역의 확장(UV, SWIR, MWIR), 스캔 동작 방식(Area Scan, Line Scan, TDI), 초분광(Hyperspectral) 분석, 나노급 3D 형상 측정(WLI) 등 광학적·구조적 특성에 따라 세분화된다3. 본 보고서는 산업 현장에서 사용되는 초정밀 카메라의 종류를 파장대역, 동작 및 센서 구조, 3D 간섭 측정 방식별로 정밀하게 분류하고, 반도체 세정 공정과 연계된 실제 비전 검사 시스템 구축 사례를 통해 기술적 적용 방안을 제시한다.

## 1. 파장대역(Spectral Domain)에 따른 초정밀 카메라 분류

초정밀 카메라는 검사 대상물(Sample)의 재질, 물리적·화학적 특성, 그리고 가시성 한계를 극복하기 위해 통상적인 가시광선(400–700 nm)을 포함하여 자외선(UV) 및 적외선(SWIR/MWIR) 대역으로 확장하여 설계된다3.

### 1.1 가시광선(Visible Light) 대역: 모노크롬 및 프리즘 기반 RGB 카메라

가시광선 대역 초정밀 카메라는 2.3 MP에서 24.5 MP 이상의 고해상도 에리어 센서 및 1K에서 16K에 이르는 고속 라인 스캔 센서를 기반으로 동작하며, 미세 회로 및 부품의 외형적 결함을 검사하는 데 주로 사용된다4. 모노크롬(Monochrome) 카메라는 컬러 필터 배열(Bayer Pattern)에 따른 광량 손실 및 보간 오차가 발생하지 않아 높은 광전 효율과 에지(Edge) 대비감을 제공한다8. 이러한 특성 덕분에 PCB 표면의 미세 결함 감지, 바코드 고속 인식, 차원 계측 등 정밀도가 최우선시되는 공정에 널리 채택된다8.

한편, 단일 센서 컬러 카메라는 베이어 패턴의 한계로 인해 색상 재현성이 떨어지거나 에지 부근에서 색상 왜곡(Color Artifact)이 발생할 수 있다2. 이를 극복하기 위해 3-CMOS 프리즘 분광 기술이 적용된 멀티센서 RGB 카메라이 활용된다4. 프리즘 비전 시스템은 하나의 광학 축을 통해 들어온 빛을 R, G, B 채널별 전용 센서로 정밀하게 분할 감지하므로 공간적 시차(Spatial Parallax) 없이 극도로 정확한 색상 검사와 반도체 웨이퍼 및 디스플레이 패널의 미세 패턴 분석을 가능하게 한다4.

### 1.2 단파장 적외선(SWIR: Short-Wave Infrared) 카메라

SWIR 카메라는 900 nm에서 1700 nm(특수 확장의 경우 최대 2500 nm) 대역의 빛을 감지하는 장비로, 가시광선으로는 투과가 불가능한 물질을 투과하거나 특정 물질의 화학적/수분 반응성을 분석하는 데 핵심적인 역할을 한다5. 센서 소재로는 주로 인듐갈륨아세나이드(InGaAs)가 사용되며, 최근에는 구리-구리(Cu-Cu) 본딩 기반의 Sony SenSWIR 기술을 통해 화소 피치가 3.45  수준까지 미세화되었다5. 이를 통해 기존 C-마운트 렌즈 규격을 유지하면서도 5.2 MP(IMX992) 및 3.2 MP(IMX993)에 이르는 고해상도를 구현할 수 있게 되었다5.

SWIR 대역의 대표적인 물리적 특성은 실리콘(Silicon) 재질이 1100 nm 이상의 파장에서 투명해진다는 점이다5. 이 광학적 특성을 이용하면 반도체 웨이퍼를 파괴하지 않고도 내부의 미세 얼룩, 내부 패턴 균열(Crack), 이물질(Particle) 및 웨이퍼 후면 결함을 정밀 검사할 수 있다5. 또한, SWIR 카메라에 열전 냉각 모듈(TEC1)을 통합하면 센서에서 발생하는 열잡음(Dark Noise)을 최소화하여 -20°C에서 55°C에 이르는 가혹한 산업 환경에서도 매우 안정적인 영상 품질을 유지한다5.

### 1.3 자외선(UV & Deep UV) 카메라

자외선 대역(400 nm 이하, 딥 UV 포함) 카메라는 짧은 파장 특성을 이용하여 레이시 산란(Rayleigh Scattering) 효과를 극대화하고 광학적 분해능 한계를 향상시킨다7. 글로벌 셔터 CMOS 기술이 통합된 UV 비전 시스템은 가시광선 영역에서 식별하기 어려운 반도체 표면의 극초기 미세 스크래치, 잔류 유기 오염물, 정밀 코팅층의 미세 박리 현상을 명확하게 포착한다7.

### 1.4 다중분광(Multispectral) 및 초분광(Hyperspectral) 카메라

단순한 형태 및 외형 감지를 넘어 대상물의 화학적 성분 분석과 분광 특성을 수집하기 위해 다중분광 및 초분광 카메라가 사용된다3. 다중분광 카메라는 수 개에서 10개 미만의 지정된 특정 파장 대역을 감지하는 반면, 초분광 카메라는 연속된 수십에서 수백 개 이상의 정밀 파장 대역을 동시에 측정하여 물리적 3차원 공간 정보와 분광 정보를 결합한 분광 큐브(Spectral Cube)를 형성한다3.

초분광 카메라는 구현 방식에 따라 대상물이 고속으로 이송되는 라인상에서 연속적으로 분광 데이터를 수집하는 Push-Broom(Line-Scanning) 방식과, 푸리에 변환 간섭계(Fourier Transform)를 활용하여 정적 상태에서 극도로 높은 분광 해상도와 감도를 제공하는 시스템으로 구분된다9. 최근에는 Silios의 ColorShades 기술과 같이 CMOS 센서 화소 위에 직접 필터 매트릭스를 증착한 픽셀 레벨 온칩 멀티스펙트럼 센서나 GPU 모듈이 내장되어 실시간으로 인라인 성분 분류를 수행하는 초분광 솔루션이 활발히 도입되고 있다9.

## 2. 스캔 동작 구조 및 광학 메커니즘별 분류

검사 대상물의 운동 상태, 요구되는 스루풋(Throughput), 그리고 정밀도에 따라 비전 카메라의 스캔 센서 구조와 내부 광학 메커니즘이 결정된다4.

### 2.1 에리어 스캔(Area Scan)과 라인 스캔(Line Scan) 카메라

에리어 스캔 카메라는 2차원 평면 프레임을 정해진 셔터 속도로 촬영하는 방식으로, 스토퍼에 의해 멈춰 서거나 정속으로 이송되는 정형 객체의 개별 영역(FOV) 검사에 적합하다4. 이와 달리 라인 스캔 카메라는 1차원 선(Line) 단위를 초당 수십에서 수백 kHz의 라인 레이트(Line Rate)로 continuous하게 촬영하는 방식이다4. 4K, 8K, 16K급의 초고해상도 라인 센서는 디스플레이 패널, 배터리 극판, 롤투롤(Roll-to-Roll) 공정과 같이 끊임없이 이동하는 대면적 연속 생산 라인의 정밀 결함 검사에 필수적이다4.

### 2.2 TDI(Time Delay Integration) 라인 스캔 카메라

고속 이송 환경에서 단일 라인 스캔 카메라는 짧은 노출 시간으로 인해 광량이 부족해져 신호 대 잡음 비(SNR)가 급격히 저하되는 한계를 가진다11. 이러한 문제를 해결하기 위해 도입된 TDI 카메라는 물체의 이동 속도와 센서 내부의 전하 이송 속도를 완전하게 동기화하여 다단계(예: 128 TDI Stages)에 걸쳐 동일한 지점의 광전하를 누적 축적한다11.

전하 축적 메커니즘은 수직 축적 단계를 이라 할 때, 총 누적 전하량이 각 단계에서 발생한 전하 의 합인 로 정의된다11. 이러한 다단계 전하 누적 방식을 통해 TDI 카메라는 고속 이동 중에도 운동 잔상(Blurring)을 발생시키지 않고 단일 라인 스캔 대비 수십 배 이상 높은 고감도 이미지를 확보하여 반도체 AXI 및 초고속 비전 검사에 활용된다11.

### 2.3 프리즘 기반 다중 센서(Prism-Based Multi-Sensor) 융합 구조

하나의 검사 장비에서 표면 결함과 내부 불량을 동시에 검출하기 위해 광학 프리즘 블록을 중심으로 복수의 센서(예: RGB 센서와 SWIR 센서)를 정밀 결합한 복합 카메라 시스템이 활용된다4. 프리즘 기반 융합 카메라는 단일 광학 축(Single Optical Axis)을 공유하므로 복수의 카메라를 사용할 때 발생하는 위치 오차나 시라차(Parallax) 현상이 전혀 발생하지 않는다4. 따라서 컨베이어 위를 고속으로 지나가는 대상물의 가시광선 표면 이물(RGB)과 눈에 보이지 않는 내부 실리콘 균열 및 수분 잔류(SWIR)를 동기화하여 동시에 정밀 검사할 수 있다4.

## 3. 백색광 간섭계(WLI) 기반 3D 나노 형상 측정 카메라

단순 2D 투영 이미지 분석을 넘어 물체의 수직 고저차 및 나노미터급 표면 거칠기(Roughness)를 검사하기 위해서는 광학 간섭 원리를 이용한 3D 프로파일링 카메라이 활용된다6.

### 3.1 백색광 간섭계(White Light Interferometry, WLI)의 작동 원리

백색광 간섭계(Coherence Scanning Interferometry)는 가시광선 영역의 광범위 파장 광원(짧은 간섭 길이를 가짐)을 광학 분할기(Beam Splitter)로 분할하여, 하나는 기준 거울(Reference Mirror)로 보내고 다른 하나는 측정 대상 표면으로 조사한다6. 두 경로에서 각각 반사되어 돌아온 빛이 다시 합성될 때 광로차(Optical Path Difference, OPD)에 의해 발생하는 간섭 무늬(Moiré Pattern / Fringe Envelope)의 광도 변화를 센서 카메라가 실시간으로 수집한다6.

광로차가 정확히 0이 되는 지점에서 간섭 신호의 진폭이 극대가 되며, Z축 피에조 스태거(PZT)를 정밀 이동시키면서 모든 화소에서의 피크 위치를 탐지함으로써 전체 표면의 3차원 높이 지도를 생성한다6.

### 3.2 WLI 카메라의 독보적 기술적 장점

공초점 현미경(Confocal Microscopy)이나 초점 가변(Focus Variation) 방식은 대물렌즈의 배율이 낮아지고 시야각(FOV)이 넓어질수록 수직 분해능이 급격히 저하되는 광학적 한계를 가진다6. 반면, 백색광 간섭계 카메라는 광학 간섭 신호의 앙상블 봉오리(Envelope)를 감지하므로 대물렌즈의 배율이나 FOV 크기와 무관하게 항상 0.1 nm 수준의 서브 나노미터 수직 분해능과 RMS 반복성을 일정하게 유지한다6.

또한, 촉침식(Stylus) 측정기와 달리 비접촉 방식으로 단시간 내 수백만 지점의 3D 표면 데이터를 획득하여 ISO 25178 표준에 부합하는 면적 거칠기(Areal Roughness)를 측정할 수 있다6. 이러한 특성 덕분에 반도체 마이크로렌즈의 곡률 반경(ROC), LED Sapphire 기판의 미세 단차, 정밀 가공 부품의 마이크로 패턴 측정이 필요한 최첨단 공정에 광범위하게 쓰인다14.

### 3.3 Microprism 및 AI 기반 고도화 응용

최근 WLI 기술은 초소형 마이크로프리즘(Microprism)을 대물렌즈 끝단에 고정 결합하여, 반도체 디바이스나 정밀 기계 부품의 미세 홈(Groove) 내부 수직 측벽(Sidewall)으로 빔을 굴절시켜 투입하는 방식으로 진화했다15. 대물렌즈나 시편을 직접 회전시키지 않고도 측벽 3D 구조를 정밀하게 포착할 수 있다15.

이와 함께 센서에 맺히는 간섭 신호의 노이즈를 보정하고 복잡한 신호 처리 절차를 단축하기 위해 컨볼루션 신경망(CNN) 기반 딥러닝 알고리즘이 결합되었다15. 이러한 기술 융합을 통해 수직 측벽의 3D 프로파일 및 표면 거칠기를 2.64 nm 수준의 오차 범위 내에서 고속으로 정밀하게 복원하는 성과를 거두고 있다15.

## 4. 반도체 세정 공정 연계 In-Line AI 비전 검사 구축 사례

초정밀 카메라가 산업 현장에서 실제 검사 시스템으로 통합되는 구조를 분석하기 위해, 반도체 세정(Cleaning) 공정과 연계된 In-line AI 비전 검사 및 자동 제어 시스템 구축 제안 사례를 살펴본다1.

### 4.1 현행 공정의 한계 및 In-Line 전수 검사의 필요성

현재의 반도체 클린 장비(Cleaning EQ)는 세정이 완료된 웨이퍼를 즉시 이송 용기(FOUP)에 적재하고 천장 이송 장비(OHT)를 통해 후속 공정(포토, 증착 등)으로 이동시키는 체계를 가진다1. 공정 중간에 실시간 모니터링 체계가 부재하여, 별도의 자동 광학 검사(AOI) 장비를 통한 샘플링 검사에 의존하고 있다1.

그러나 샘플링 검사는 미세 이물(Particle)이나 수분 잔류(Stain) 불량을 실시간으로 100% 가려내지 못한다는 치명적인 한계를 지닌다1. 세정이 미흡한 웨이퍼가 후속 공정에 투입되면 대량 불량(Scrap)을 유발하고 타 장비를 오염시키며, 원인 추적 지연으로 인해 전체 수율(Yield) 하락 및 리드 타임 증대의 직접적인 원인이 된다1. 따라서 세정 장비 배출구(EFEM)에서 FOUP로 넘어가는 10초 이내의 찰나의 시간을 활용한 실시간 비파괴 전수 검사 체계가 강하게 요구된다1.

### 4.2 초정밀 비전 모듈 및 Low-Latency AI 제어 파이프라인

세정 공정 직후 10초 이내에 전수 검사를 완수하기 위해 초고해상도 RGB 카메라와 적외선(IR/SWIR) 카메라가 다중 파장 광학 모듈 형태로 세정 장비 출구 및 이송 연계 구간에 복합 설치된다1. 육안 및 RGB 카메라로 식별하기 어려운 잔류 수분이나 잔존 미세 얼룩은 적외선(IR) 파장 대역의 광학 카메라를 통해 명확한 흡수 이미지 데이터로 포착하며, 표면 미세 균열 및 미세 입자는 초고해상도 RGB 카메라로 동시 획득한다1.

이미지 획득 후에는 10초 이내에 추론 및 판별을 완료하는 Low-latency Edge AI 검사 파이프라인이 작동한다1. 신규 공정 도입 초기 불량 데이터 부재 리스크를 극복하기 위해, 1단계에서는 정상을 우선 학습하는 비지도 학습 기반 이상 감지(Anomaly Detection) 모델이 적용된다1. 이후 데이터가 축적되는 2단계에서는 지도학습 분류(Supervised Classification) 모델로 고도화하여 불량 유형을 Stain, Particle, Crack으로 정밀 분류한다1.

AI 판단 결과(Pass / Warning / Defect)는 표준 SECS/GEM 프로토콜을 통해 상위 MES 및 OHT 제어 시스템으로 실시간 전송된다1. 경미한 수분이나 이물이 감지된 경우 이송 카트를 클린 장비 재반입 포트로 즉시 회귀시키는 Rework 제어를 수행하고, 치명적인 Crack이 감지된 경우 후속 공정 진입 전 즉시 격리 처리하는 Scrap 제어를 피드백함으로써 수율을 보존하고 불량 전파를 근본적으로 차단한다1.

## 5. 초정밀 카메라 유형별 기술 사양 비교

산업 현장에서 최적의 비전 솔루션을 선택할 수 있도록 각 초정밀 카메라 유형의 광학적 사양, 동작 메커니즘, 주요 성능 특성 및 대표 응용 분야를 종합 비교한 내용은 아래 표와 같다.

| 카메라 분류 | 감지 파장대역 (Wavelength) | 주요 센서 및 광학 메커니즘 | 분해능 및 스캔 성능 | 주요 산업 응용 분야 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모노크롬 (Monochrome) | 가시광선 (400–700 nm) | 단일 CMOS 센서 (Bayer 필터 미사용)8 | 고화소 (2.3–24.5 MP+), 광전 효율 최대화4 | PCB 표면 결함 감지, 바코드 고속 인식, 치수 계측8 |
| 프리즘 Multi-Sensor | 가시광선 (RGB) / NIR | 3-CMOS + 분광 프리즘 (동일 광학축)4 | 시차(Parallax) 없는 고정밀 정색성 재현4 | 반도체 웨이퍼, 디스플레이, 배터리 셀 정밀 검사4 |
| SWIR (단파장 적외선) | 900–1700 nm (최대 2500 nm)9 | InGaAs 센서, Sony SenSWIR (3.45 피치)5 | 0.3–5.2 MP, TEC1 냉각 노이즈 제어5 | 실리콘 웨이퍼 내부 투과, 수분/Stain 감지, 패키징 검사1 |
| TDI 라인 스캔 | 가시광선 / X-ray | 전하 누적형 CCD/CMOS (예: 128 Stages)11 | 고속 스캔 (수십~수백 kHz), 고 SNR 확보11 | 디스플레이, 배터리 롤투롤, 초고속 이송 웨이퍼 검사4 |
| 초분광 (Hyperspectral) | VNIR (400–1000 nm) ~ SWIR/MWIR3 | Push-broom 분광격자 또는 푸리에 변환 간섭계9 | 수십~수백 개 연속 분광 밴드 획득9 | 화학 성분 분석, 유기 오염 물질 분류, 인라인 품질 제어3 |
| 백색광 간섭계 (WLI) | 백색광 가시광선 | Mirau / Michelson 간섭 대물렌즈 + PZT 제어6 | 수직 분해능 < 0.1 nm (배율 독립적)6 | ISO 25178 3D 면적 거칠기, 마이크로렌즈 ROC, 단차 측정6 |

## 6. 결론 및 향후 전망

산업용 초정밀 카메라는 단순한 해상도 향상 단계를 넘어 감지 파장대역의 확장, 고속 스캔 시의 광량 한계 극복, 그리고 서브 나노미터급 3D 공간 측정 기술이 융합되는 방향으로 고도화되고 있다4. SWIR 영역에서는 3.45  고밀도 픽셀 센서와 IP67 등급 및 열전 냉각 모듈의 결합으로 가혹한 공정 환경에서도 인라인 투과 검사가 표준화되고 있다5. 백색광 간섭계(WLI) 분야에서는 Microprism 기반 빔 굴절 구조와 CNN 딥러닝 보정 알고리즘의 결합을 통해 3차원 측벽 미세 패턴까지 정밀하게 측정하는 혁신이 이루어지고 있다15.

최첨단 반도체 및 디스플레이 제조 현장에서 수율을 극대화하기 위해서는 검사 대상의 물리·화학적 특성에 부합하는 카메라 광학계를 선정함과 동시에, CoaXPress 2.0 및 10GigE RDMA 기반의 초고속 데이터 전송 인프라, 그리고 SECS/GEM 프로토콜과 연동되는 Low-latency Edge AI 솔루션을 일체화된 체계로 구축하는 것이 필수적이다1.

#### 참고 자료

- 프로젝트_목적.docx

- Multispectral imaging for medical and industrial machine vision systems - JAI, https://www.jai.com/multispectral-imaging/

- Hyperspectral Imaging Cameras for Industrial Inspection | Real-Time Spectral Data from Headwall, https://headwall.com/hyperspectral-imaging-cameras/

- JAI industrial area scan cameras and line scan cameras | JAI, https://www.jai.com/

- Atlas & Triton SWIR Cameras IMX992, IMX993, IMX990, IMX991 - LUCID Vision Labs, https://thinklucid.com/swir-ip67-cameras/

- Principle and benefits of white- light interferometry - Polytec, https://www.polytec.com/en/surface-metrology/know-how/white-light-interferometer

- photonSPECTRAL: Ultra-fast spectral cameras for UV, SWIR and hyperspectral imaging HSI applications - Photonfocus, https://www.photonfocus.com/products/industrial-cameras/spectral-cameras/

- Monochrome cameras for your vision application | Basler AG, https://www.baslerweb.com/en/cameras/monochrome-cameras/

- Multispectral-Hyperspectral camera NIR-SWIR(900-2500nm) - Iberoptics, https://www.iberoptics.com/en/multispectral-hyperspectral-camera-nir-swir900-2500nm_409

- BlackIndustry SWIR | HAIP Solutions GmbH(독일) | 초분광카메라 - 원우시스템즈, https://wonwoosystem.co.kr/products/spectrometer/hyperspectral-camera/black-industry-swir

- TDI Imaging: An Efficient AOI and AXI Tool, https://www.electronics.org/system/files/technical_resource/E5%26S08_01.pdf

- Performing 3D Optical Profiling Surface Measurements that Correlate to Traceable Standards - AZoM, https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=13423

- How White Light Interferometry Can Measure Surface Roughness - AZoM, https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=19277

- Comparing 3D Optical Microscopy Techniques for Metrology Applications - Bruker, https://www.bruker.com/ko/products-and-solutions/test-and-measurement/3d-optical-profilers/resource-library/an-503-comparing-3d-optical-microscopy-techniques-for-metrology-applications.html

- Deep-learning-assisted sidewall profiling white light interferometry system for accurately measuring 3D profiles and surface roughness on the groove sidewalls of precision components - Optica Publishing Group, https://opg.optica.org/abstract.cfm?uri=ol-49-16-4634

- 3D Optical Profiling in Automotive Manufacturing | Features | Apr 2019 - Photonics Spectra, https://www.photonics.com/Articles/3D-Optical-Profiling-in-Automotive-Manufacturing/a64410

- Application Note: Full Characterization of Microlenses Using White Light Interferometry, https://www.bruker.com/ko/products-and-solutions/test-and-measurement/3d-optical-profilers/resource-library/an-581-full-characterization-of-microlenses-using-white-light-int.html

- 1 HIGH-SPEED WHITE LIGHT INTERFEROMETRY FOR IMAGING APPLICATIONS by Emma Catherine Landsiedel, https://wp.optics.arizona.edu/alumni/wp-content/uploads/sites/113/2023/06/EmmaLandsiedel-MastersThesis.pdf